## Hoja1
NOMBRE		Fonseca Jorge Manuel		Correcciones
PROYECTO		Poncho para ECG.
REPO		https://github.com/jorgef34/ECG-CIAA
CORRECCION PRELIMINAR		Diego Brengi
Esquematico	Bibliotecas	Ok.
	Rótulo	Falta información del autor y la licencia.		OK
	Jerarquía	Ok.
	Campos KiCost	Ok.
	Prolijidad conexiones	Falta limpiar el esquemático. Esta más claro el PCB que el dibujo en el esquemático. Usar las refencias de GND y de 3.3V siempre que se pueda en vez de conectar líneas. Por ejemplo en la parte de R16,17,19,20 y C6,7 parece un circuito complicado y enmarañado y es todo 3,3V y GNDA.		OK
	Referencias	Eliminar Sign_Out que no es necesario. Colocar D1 con su propia GNDA, así puesto da una falsa percepción. / C5 dibujarlo cerca de los pines 6 y 8 y eliminar RefOut que tampoco sería necesaria.		OK
	Cometarios	ERROR SEVERO: Se dibujó el símbolo del integrado según la numeración de patas, eso hace que el esquemático quede complejo y muy cruzado. Se debe dibujar según las funciones de los pines, y pensando en que el esquemático quede lo más claro y simple posible. De hecho así esta dibujado en el ejemplo de la hoja de datos provista.		Para dibujar el integrado usé el mismo símbolo / que la hoja de datos, igual a la figura 66, para / que en haya confusiones de conexión.
		Dice que el ejemplo estya sacado de la hoja 66, pero la nota tiene 27 páginas.		OK

	ERC	Da un error de ERC.		OK
Asociación	Configuración bibliotecas	Asociación Ok, pero no hay biblioteca de footprints cargada. Se podría cargar la biblioteca .pretty del proyecto.		Esta la carpeta ECG.pretty con todos los / Footprints usados

PCB	Rótulo	Falta autor y licencia		OK
	Encapsulados

	Borde del PCB	No se tuvo en cuenta la plantilla para por ejemplo dejar libres los leds, o colocar agujeros para poder verlos.		OK
	Ancho de pistas
	DRC
	Ruteo	La línea de CH3 se puede rutear casi totalmente en capa superior y de esa forma cortar menos en plano de tierra.		Se ruteo todo el PCB nuevamante para / Solucionar esto.
		La pista en el plano de tierra que cruza las líneas de entrada al AD8232 deben evitarse (Entre R9 y R14), es mejor que corte menos el plano de tierra.		Se ruteo todo el PCB nuevamante para / Solucionar esto.

	Fiduciales	Ok.
	Placement	Me parece que se podría haber trabajado un poco mejor el placement para que no quede tan enredado el layout final. / Me parece que C6, R17 y C7 se deben ubicar estratégicamente cerca del integrado y no en cualquier parte. / Falta un poco de trabajo en la belleza de la placa (alineación de componentes).		Se reubicaron componentes y se ruteo todo / el PCB nuevamante para solucionar problema.
	Serigrafía	Serigrafía de referencia de U1 tiene propiedad de invisible.		OK

				OK
	Dimensiones	Falta cotas en mm.

	Vista 3D	No funciona.		OK